第二十一届中国研究生电子设计竞赛

技术论文

论文题目：

基于自适应双轨反馈的多变体生理飞沫发生与精密模拟系统设计

Design of Multi-Variant Physiological Droplet Generation and Precision Simulation System Based on Adaptive Dual-Track Feedback

参赛单位：西南交通大学

队伍名称：滴水穿石

指导老师：陈向东

参赛队员：张博昭，任星宇，王鸿

完成时间：2026年6月10日

基于自适应双轨反馈的多变体生理飞沫发生与精密模拟系统设计

摘    要

飞沫喷射模拟在气溶胶动力学、公共卫生防控及呼吸道疾病流体动力学研究中具有重要学术价值与应用前景。然而，传统液滴发生装置通常采用单一脉冲控制，难以还原人体咳嗽时复杂、多阶段且极具瞬态爆发性的喷射曲线。针对此痛点，本文设计并实现了一种基于边机协同与自适应双轨反馈的多变体生理飞沫发生与精密检测系统。

系统控制端基于双核 ESP32 处理器构建。利用 FreeRTOS 实时多任务系统，将高延迟的 TCP 无线通信逻辑与时序控制状态机进行物理核级别的隔离调度，通过引入零堆分配环形队列与非阻塞式分层状态机（H-FSM），消除了通信时延对微秒级硬件执行的时序抖动。控制系统基于压力前馈修正的自适应死区补偿算法，消除了不同喷射气压下高速电磁阀铁芯运动的机械死区，保障了气流爆发与液滴喷雾在微秒级物理时空上的绝对同步。系统检测端以STM32F407为核心，设计了基于自适应新息残差保护的一阶卡尔曼滤波算法，在边缘侧（硬件 FPU 级）过滤极板微小电容（0.01pF级分辨率）的环境底噪并实现时域保真，同时融合激光测距与温度数据进行10ms 帧同步对齐。针对电气与液液防潮安全，系统物理结构采用干湿分离的双舱独立屏蔽布局。上位机端利用激光测距信息建立平方反比模型，对受空间扩散衰减的电容波形进行幅值归一化补偿，并通过 FastDTW 算法对实测波形与 Gupta 理论模板进行相似度评估。为了实现高仿真的生理咳嗽特征重构，系统引入了工业中经典的前馈-反馈双轨控制策略：前馈部分利用光电与电容双模态测得的绝对飞行时间并推算特征区间平均流速，完成储压气舱压强的前馈标定，建立了映射喷射初始能量的前馈查找表；反馈部分则采用带死区判定的一阶离散积分算法，对蓄雾时间（ATOM）与阀门开启时间（BLAST）进行去耦闭环调节，最终实现系统仿真度的自校准演进。

实验结果表明，本装置各模块性能稳定，电磁阀与喷射时序同步精度优于 10微秒，高频数据无线通信误包率低于0.15%。经数次系统的自适应迭代，系统输出波形与人体咳嗽标准模板的 FastDTW相似度稳定达91.4%±2.4%，有效还原了多种生理性咳嗽变体，为高复现性飞沫动力学实验提供了标准物理发生源，具有极高的工程应用与临床辅助诊断价值。

关键词：生理飞沫发生器；边机协同；FreeRTOS 双核隔离；自适应残差卡尔曼滤波；FastDTW 算法；自校准去耦控制

Design of Multi-Variant Micro-Droplet Generation and Precision Jetting Simulation System Based on Embedded Edge Control

Abstract

Micro-droplet jetting simulation holds critical scientific value in aerosol dynamics and respiratory fluid dynamics research. However, conventional simulation devices generally employ simple single-pulse control methods, making it challenging to replicate the complex, multi-stage, and transient explosive jetting profiles of human coughing. To address this limitation, this paper designs and implements a multi-variant physiological droplet generation and precision detection system based on edge-host cooperation and adaptive dual-track feedback.

On the ESP32-controlled generation side, high-latency TCP wireless communication and precision control state machines are isolated at the physical core level using FreeRTOS. By introducing zero-heap ring queues and a non-blocking hierarchical finite state machine (H-FSM), network-induced timing jitter on microsecond-level execution loops is eliminated. An adaptive pressure-feedforward dead-time compensation algorithm offsets the solenoid mechanical inertia under varying pressures, ensuring microsecond-level synchronization of airflow and droplet mist inside a Venturi channel. On the STM32F407-based detection side, an adaptive innovation-residual Kalman filter runs at the hardware FPU level to remove capacitance noise (0.01pF) while preserving transient peak fidelity, aligning laser ranging and temperature data within a 10ms frame sync window. A physical dual-chamber dry-wet isolation chassis layout ensures electrical and moisture safety. The host computer utilizes a spatial square-inverse model to compensate for distance-based capacitance attenuation, and evaluates profile similarity against a clinical Gupta model via FastDTW. To reconstruct high-fidelity physiological cough profiles, a feedforward-feedback dual-track control strategy is implemented. The feedforward track utilizes absolute Time-of-Flight (TOF) and average velocity from dual-modal measurements to calibrate air chamber pressure via a lookup table mapping initial jetting energy. The feedback track employs a decoupled first-order discrete integral algorithm with a dead-zone decision to adjust atomization time (ATOM) and solenoid width (BLAST), achieving closed-loop self-calibration of simulation fidelity.

Experimental results demonstrate stable operation, with solenoid synchronization jitter below 10 μs and wireless packet loss under 0.15%. Within 3 to 5 adaptive iterations, the FastDTW similarity between simulated spray waveforms and human cough templates stabilizes at  91.4%±2.4%.. The system effectively replicates biological cough variants, providing a highly reproducible physical source for aerosol dynamics with significant engineering and clinical diagnostic value.

Keywords: Micro-droplet generator; Embedded edge control; FreeRTOS; Dual-core hardware isolation; Data fusion; Finite state machine

目    录

第一章 作品难点与创新

1.1 研究背景与学术价值

飞沫喷射是呼吸道传染病（如新型冠状病毒、流行性感冒等）病原体传播的主要物理媒介。在气溶胶动力学、公共卫生防控及环境安全评估等研究领域，为了精确评估飞沫在空气中的悬浮时间、扩散范围及沉降规律，亟需在实验室环境下高精度、高复现性地还原人体呼吸道喷射行为。人体咳嗽具有极强的瞬态爆发性与复杂的阶段性特征，其喷射过程由肺部蓄压、声门开启、瞬态气流释放以及呼吸道残留飞沫清扫等多个阶段组成。

然而，现有的商业气溶胶发生器或液滴产生装置通常采用静态单一脉冲或连续雾化控制，无法重塑生理咳嗽在时间-空间维度上的复杂流体动力学响应。因此，开发一套具备多生理咳嗽变体还原能力的微液滴精密喷射模拟系统，对于流体动力学实验和传染病防控研究具有重大科学价值与工程意义。本系统采用边机协同架构与前馈-反馈双轨控制策略，通过微秒级的高精度时序调度与传感器闭环反馈，实现对人体咳嗽瞬态喷射行为的自校准演进与高仿真重构。

1.2 系统设计难点与技术瓶颈

为了实现对咳嗽生理特征的高精度模拟与多源物理量的高保真采集，本系统在电路与嵌入式系统设计中面临以下关键技术瓶颈：

1. 无线通信与精密控制时序的强耦合抖动（Timing Jitter）：系统需要通过上位机无线发送控制指令，而在传统的单核 MCU 或裸机前后台调度中，Wi-Fi 协议栈的 TCP 接收与解析极易占用 CPU 周期，导致微秒级硬件控制时序产生数十毫秒级的严重抖动，无法保证爆发喷射过程在微秒级内的确定性。

2. 电磁阀铁芯运动的机械死区与气流阻力耦合迟滞：高速电磁阀在通电到铁芯吸合之间存在约6.8ms的固有电磁延迟，且该死区随着工作气舱内压力以及电磁阀两端瞬态电压的变化呈现非线性漂移。如果不能实现对死区的精准在线补偿，气流释放与超声波液滴雾化将在时空轴上脱节，削弱爆破喷射强度与同轴混合度。

3. 微弱电容信号（0.01pF级）的空间衰减与强底噪干扰：飞沫在空间喷射扩散中，其浓度（等效电容改变量ΔC）随传播距离呈平方反比衰减，且极易受高频电磁辐射和环境底噪干扰。如何在边缘侧进行实时高保真滤波与10ms帧同步对齐，并在上位机进行空间增益补偿，是保证系统评估准确性的核心难点。

4. 液气共存环境防潮与高感抗感应电动势（EMF）电气安全瓶颈：飞沫发生涉及高盐分导电液体的超声震荡与高速气流，而电磁阀和气泵在大电流瞬态开关时会产生极高的反向感应电动势E = -Ldidt。如 何在结构上防潮以及在电路上抑制反电动势带来的网络电磁干扰（EMI），是保障系统长期稳定运行的前提。

1.3 核心技术创新点

针对上述技术瓶颈，本系统在软件任务管理、控制算法、信号处理以及物理结构上实现了以下技术创新：

1.基于 FreeRTOS 的双核多任务隔离调度架构：利用 ESP32 的双核物理特性，将高延时的 TCP 无线通信与精密的 H-FSM 硬件控制状态机在物理核级别进行硬隔离（通信置于 Core 0，控制置于 Core 1）。通过零堆分配环形队列与微秒级紧急响应通道，彻底消除了网络通信造成的时序抖动，硬件执行时序精度优于10μs。

2.基于压力动力学模型的前馈自适应死区补偿技术：针对电磁阀开阀时滞随工作压力P非线性变化的物理特性，系统在发生端（ESP32）中进行了一阶线性化建模与补偿，建立自适应修正数学模型 τ(P)= 6.873 + 4.821 P (ms)，以动态调整电磁阀通电触发提前量。结合自主设计的文丘里混配底座的真空自卷吸负压效应（最大可达-30kPa），保证了全工况下气流爆发与雾滴释放的微秒级时空同步。

3.边缘端自适应新息残差一阶卡尔曼滤波与帧同步技术：在系统的检测端 STM32F407的硬件FPU级部署了自适应残差卡尔曼滤波器（AIKF）。通过根据新息残差大小动态调整过程协方差Qk的更新律，在飞沫到达电容板的突变瞬间（新息大于门限0.5pF时）将过程噪声协方差调大104倍，既有效滤除0.01pF级的电场噪声，又在时域上高保真保留了瞬态波形的尖峰特征，并实现异构数据 10ms 帧同步对齐。

4.基于物理平方反比定律的空间归一化补偿与 FastDTW 形态度量：上位机利用 VL53L1X 激光测距传感器获取实时靶距，建立空间扩散平方反比模型对实测电容信号进行增益补偿，消除了不同测试靶距对电容幅值的几何衰减的干扰；在此基础上利用 FastDTW 算法对实测波形与 Gupta 理论模板进行弹性时间拉伸对齐打分，作为闭环控制的无偏形态评估基准。

5.前馈-反馈双轨制自校准去耦控制算法：系统将多变量耦合系统降维解耦为两个SISO自适应反馈通道一个开环前馈通道。前馈通道根据双模态测得的绝对飞行时（TOF）进行压强前馈标定与能量映射；反馈通道采用带死区判定（死区门限 ϵ=10%，收敛阈值η= 95%的一阶离散积分算法，对蓄雾时间（ATOM）与电磁阀开启宽度（BLAST）进行去耦闭环迭代调节，实现了系统仿真度的在线自校准演进。

6.干湿分离的一体化双舱屏蔽安全结构设计：物理结构上设计了双舱物理隔离防水机壳，将高盐分液路雾化舱（湿区）与强弱电控制电路舱（干区）进行硬隔离；电磁阀驱动电路并联肖特基快恢复二极管 SS34 进行瞬态反向电动势泄放，有效避免了电磁干扰造成的通信中断或主控复位。

第二章 方案论证与设计

2.1 控制端核心芯片选型与论证

系统控制端的主要任务是实现对气泵、电磁阀和超声波雾化片的微秒级精密时序控制，同时通过无线局域网实时接收上位机控制命令。为此，本设计对主控芯片进行了如下对比选型：

方案一：采用传统单核 MCU（如 STM32F103）+ 外部无线模块（如 ESP8266）。此方案虽硬件成本低，但系统内部采用串行 AT 指令通信，传输速率受限于串口波特率，且单核 CPU 在运行控制逻辑时，频繁的串口中断和无线网络轮询会导致严重的执行抖动，时序精度难以保证。

方案二：采用高性价比双核 SOC 芯片（ESP32-WROOM-32E）。该芯片集成双核 Xtensa 32 位 LX6 处理器，主频高达 240MHz，内置高性能 Wi-Fi 与蓝牙射频基带。其最大的技术优势在于可以通过 FreeRTOS 实时操作系统实现物理核心上的多任务强硬隔离调度。

决策：本设计选择方案二作为控制端核心芯片。通过物理双核调度，从硬件机制上彻底解决无线通信与硬件精密时序控制的冲突

2.1 边机协同分布式控制架构与任务划分

本系统面向生理性咳嗽瞬态重构的高仿真度要求，设计了上位机应用决策层、边缘执行控制层与边缘感知计算层三级联动的分布式控制架构，实现计算资源与时间响应的边界解耦（系统总体拓扑架构见图 2-1）：

1.上位机决策层（PC 端）：负责运行开销较大的生理曲线生成、FastDTW 相似度弹性比对、空间距离归一化补偿以及多批次间的去耦离散积分反馈算法。

2.边缘执行层（ESP32 端）：作为高速执行层，独占微秒级硬实时时序调度任务，负责储压气舱气压开环前馈控制、超声波自适应雾化时序控制以及高速电磁阀驱动控制。

3.物理发生与气路执行机构（湿区）：作为物理执行主体，包含 12V 直流气泵、高速直动式电磁阀、108kHz 压电超声雾化片与文丘里混配底座，负责完成蓄压、雾化蓄能与同轴喷射。

4.边缘感知层（STM32 端）：作为数据感知层，负责多通道传感器高频采样、多源数据帧同步对齐以及边缘信号滤波。

无线传输链路是连接分布式系统各层级的物理纽带。由于电磁阀大电流开关会产生强烈的反向电动势与高频电磁干扰，且雾化过程伴随高盐水分，本设计对无线通信协议进行了对比论证：

方案一：基于蓝牙低功耗（BLE）通信协议。蓝牙组网便捷，但在高盐分液体雾化及高速电磁阀开关的大电流电磁瞬变环境下，其物理层抗干扰能力较弱，且有效传输带宽较低，在回传 100 Hz 多通道传感器波形时极易因信噪比退化发生帧丢失。

方案二：基于 Wi-Fi 局域网 TCP/IP 通信协议。Wi-Fi 可提供数十兆的高速无线传输带宽。同时，TCP/IP 协议栈内置了完善的三次握手确认、超时重传与数据包序列重整机制，能够从协议层确保数据在强干扰下的无损传输，且天然具备物理上的电气隔离屏障。

决策：选择方案二作为主通信链路。以 ESP32 建立 TCP 局域网服务器，以 STM32 检测端通过高速 SPI 接口驱动 Wi-Fi 模块建立客户端，与上位机实现高速、高抗噪的局域网通信。

2.2 硬件级时间隔离与控制时序确定性调度方案

在边缘执行层，系统的核心约束是保障微秒级精密执行时序（如气泵与电磁阀的同步触发）的确定性。由于无线通信协议栈（如 LwIP）具有不可预测的背景轮询和中断响应时延，在常规单核处理器中运行会产生 10 到 50 毫秒级的调度抖动（Timing Jitter），这会破坏爆发气流与雾滴的微秒级同步。本设计对单核共享时间片架构与双核物理隔离架构进行了对比论证：

方案一：采用单核微处理器（如单核STM32F103配ESP8266运行RTOS）。单核 CPU 在并发响应网络数据与精密控制时，即使在 RTOS 优先级调度下，由于无线协议栈背景任务频繁抢占，仍会引发优先级反转或调度延迟，无法保证微秒级状态机执行的绝对确定性。

方案二：采用支持对称多处理（SMP）的双核 32 位 Xtensa 处理器芯片（ESP32-WROOM-32E）。该芯片主频达 240 MHz，支持通过 FreeRTOS 进行内核级的任务亲和性绑定（Task Affinity Binding）。将高延迟的网络通信及指令解析任务强行绑定于 Core 0，而将微秒级的高速时序控制状态机（H-FSM）独占绑定于 Core 1，在硬件与操作系统层面实现了通信与控制的“时间隔离（Temporal Isolation）”，彻底消除了网络抢占带来的时序抖动，确保执行时序精度优于 10 微秒。

决策：选择方案二，即以 ESP32 作为执行端核心控制芯片。

2.3 边缘计算时域保真与多源异构数据强同步机制

由于无线网络传输过程存在不可避免的随机碰撞和排队延迟，若将原始电容数据上传至 PC 端后再进行数字滤波，波形的时间轴将被网络抖动拉伸变形，导致卡尔曼滤波的状态更新方程发生偏差。因此，系统采用边缘计算架构，将自适应新息残差卡尔曼滤波（AIKF）直接部署在边缘感知端。500 Hz（2 ms帧窗口）的硬性时间死线（Deadline）约束下，感知端需要在本地定时器中断内高速运行该算法以滤除极板高频噪声并保留瞬态陡峭尖峰。

本设计对比了无硬件浮点运算单元（FPU）处理器与带硬件 FPU 处理器的运行开销：

方案一：采用缺乏硬件浮点运算单元（FPU）的处理器（如基于 Cortex-M3 内核的 STM32F103）。浮点数运算需通过软件库进行模拟计算，单次卡尔曼更新算法耗时达毫秒级，会严重抢占 I2C/SPI 总线的通信时间窗并拉长采样时延，造成帧丢失和信号失真。

方案二：采用基于 ARM Cortex-M4 内核且集成硬件 FPU 的 STM32F407 处理器。该芯片主频达 168 MHz，支持单周期浮点乘加指令（FMA）与数字信号处理（DSP）指令集。在硬件 FPU 加速下，其执行单次卡尔曼滤波算法仅需 1.8 微秒（仅占2ms采样周期的0.09%），为多路传感器（I2C/SPI）的同步采集对齐和强同步队列的维护提供了极大的时间裕度，从根本上保障了边缘感知信号的时间保真度。

决策：选择方案二，即以 STM32F407 作为感知端主控芯片。

2.4 系统总体拓扑结构与数据流闭环机理

本系统的总体拓扑由上位机应用决策层、ESP32边缘执行层以及 STM32F407边缘感知层三级联动组成（如图 2-1 所示）。

系统总体三位一体的数据流闭环机理如下：

1.上位机应用决策层（PC 端）：用户在 PyQt5 界面上选择或配置目标咳嗽变体，系统根据达峰流速查表确定储压舱目标压力，并通过 Wi-Fi 下发。

2.边缘执行层（ESP32 端）：Core 0 接收指令，通过零堆分配环形队列在物理核间安全交接给 Core 1。Core 1 运行 H-FSM 状态机，根据气压前馈设定控制气泵开启时值以完成开环充气，随后启动超声波自适应雾化片并维持 ATOM 设定时长以完成蓄雾。在预设的同步爆破点，系统根据压力自适应死区补偿模型提前触发电磁阀。高速气流涌入并在自主设计的文丘里混配座喉部产生 -30 kPa 的自卷吸负压，瞬间将悬浮的雾化微液滴同步吸入并喷出，实现气-雾时序同轴爆发。

3.边缘感知层（STM32 端）：飞沫气溶胶撞击到检测端极板后，STM32F407 在2ms定时器硬件中断（500 Hz）内依次触发电容、激光测距及温度传感器采集，在本地运行自适应卡尔曼去噪与帧对齐。每聚合5帧数据组成数据包，以 100Hz的批处理速率上传。

4. 闭环反馈回路：上位机通过构建 Jitter Buffer 恒速消费队列对抗 Wi-Fi网络抖动造成的时域失真，然后自动提取平静期基线，利用平方反比定律进行靶距增益补偿。通过 FastDTW 算法与 Gupta 标准曲线模板进行弹性时间规整比对打分，并根据偏差运行一阶离散积分算法，计算下一次迭代所需的 ATOM 与 BLAST 参数，实现系统的自校准闭环演进。

第三章 原理分析与硬件电路图

3.1 物理发生原理与气流-流体混配机构设计

微液滴发生与喷射模拟系统的核心工作介质是高速气体与高度悬浮的液滴气溶胶。因此，本系统的硬件开发并非孤立的电路设计，而是直接与动力气路、流体力学混配结构相互耦合的嵌入式系统。

为了给喷射提供可调节且充沛的压力源，系统选用了一台 12V 直流微型隔膜式气泵。该气泵最大充气输出压力为 0.10MPa，工作电流为 0.4A。其电感线圈电感量小，可以通过微控制器（MCU）输出的高频 PWM 驱动信号实现极为平滑的充气压强和流速控制。系统在气泵出口处串联接一个 200 mL 耐压储能蓄压舱，实现气流压强在释放前的势能积蓄。后再出压舱连接高一只 12V 直动式高频常闭气动电磁阀，在储压气舱压强为0MPa至0.10MPa的全区间工作下，实测其机械响应死区随工作背压在 6.7 ms 至 7.4 ms，系统后续将结合软件算法进行压强前馈自适应补偿，消除了硬件响应非线性。之间动态变化。系统后续将结合软件算法进行压强前馈自适应补偿，消除了硬件响应非线性.

为了使超声波（108kHz）产生的高悬浮性雾化飞沫能够随高速气流喷射而出，且不发生严重的管道冷凝，系统在发生端底部利用光敏树脂 3D 打印设计了气液混配文丘里管配底座。

在进气段面积为A1、流速为v1、喉部收缩段面积为A2、流速为v2的不可压缩流动中，由连续性方程有：

v2=A1A2v1

底座进气段管径设计为D1=5mm，喉部收缩段管径为D2=2mm}，则截面积之比为 A1A2=522=6.25。代入伯努利方程

P1+12ρv12= P2+12ρv22

其中ρ为空气密度。将v_2=6.25v_1代入上式，可求得喉部静压P_2与进气压强P_1的关系：P_2= P_1- 19.03ρv_1^2。当系统在典型压强下瞬态释放气流，且进气流速v1≈ 36m/s时，由截面比关系可得喉部流速增大至 v2=225m/s。计算喉部与进气口的静压降：

ΔP = P1- P2=12ρv22- v12≈ 29.72 kPa ≈ 30 kPa

在高速气流涌入的瞬间，喉部静压P2会显著低于外部大气压，在吸入口产生最大可达-30 kPa的相对真空负压。此效应提供了强大的“自动卷吸力”，瞬间将超声雾化水舱内呈悬浮状态的微液滴同步吸入并喷出，确保了气流前沿与飞沫粒子在出射瞬间的物理同轴性与混合度。

`【请在此处插入原稿件：图3.1 气流-雾化流体混配底座内部流道与文丘里原理图】

3.2 控制层的电压树核心驱动电路设计

3.2.1单电源两级降压系统树

本系统集成了多种电压域的负载：大功率直流气泵和高速电磁阀工作在 12V域，激光示踪器与超声波雾化驱动芯片（LX8201）工作在5V域，而主控芯片SP32工作在3.3V域。为了确保各电压域互不干扰，设计了单电源系统供电与两级降压电源树结构（见图3.1）：

1.12V 原生动力域：主电源入口直接为大电流强感抗的 12V 高速电磁阀和直流气泵供电。主电源入口不直接裸连动力负载，而是在入板极近处跨接了一颗 470μF 大容量电解电容。当12V高速电磁阀和直流气泵瞬态启动时，会形成巨大的电流抽载，该大电容作为“储能蓄水池”就近提供瞬态大电流，吸收上电浪涌，防止后端的降压芯片因供电被瞬间拉垮。

2.一级降压（12V 转 5V）：通过开关稳压器SY8120B 进行一级降压，为 VL53L1X 激光器模块以及 LX8201 压电超声雾化芯片提供稳定功的5V工作电压。

3.二级降压（5V 转 3.3V）：通过 LDO 线性稳压器进行二次降压，为 ESP32 和 STM32 等核心微处理器和数字传感器提供低纹波的3.3V逻辑电压。这种拓扑有效隔离了动力侧开关动作引起的低频压降对高频数字电路的干扰。ESP32 躲在两道防火墙后面，极其安全。

单点接地：在内层铺铜时，将12V动力地与3.3V逻辑数字地严格物理分区，并仅在 12V总入口负极处通过单一0Ω电阻连接。确保气泵和电磁阀的大电流只在动力区回流，绝不流经逻辑数字区域。

阶梯去耦滤波网：在ESP32核心供电引脚及各降压芯片进出口，严格遵循“先大后小”的工业走线规范，并联布置了10μF+0.1μF陶瓷旁路电容对。10μF 应对低频能量波动（储能），0.1μF 滤除高频射频杂波（去耦），从底层彻底切断了电源纹波对主控双核高实时性调度的干扰。

3.2.2 核心驱动电路的光电隔离设计

高速电磁阀驱动电路（LR7843 功率开关）：由于电磁阀需要实现微秒级的高频开关（开阀持续时间仅为 50ms左右），普通的继电器响应慢且伴随机械k噪声。本设计采用 N 沟道增强型功率 MOSFET（型号为 LR7843）作为电子开关（见图3.1）：

针对12V域存在极强反向浪涌和机械噪声的动力执行机构，系统采用了光电耦合器（PC817）+LR7843功率MOSFET组合，实现了3.3V数字逻辑域与 12V强电动力域的彻底物理光电隔离：

1.气泵无级PWM调速驱动：主控发出的高频 PWM 控制信号，仅用于点亮 PC817 光耦内部的 LED 进行光信号传递，光敏三极管接收后，再导通去驱动极低导通电阻的 LR7843 场效应管控制气泵电压。一旦 MOS 管被感性负载的高压反电动势击穿，光耦的物理断层可确保 12V 高压不会倒灌进 GPIO 引脚将主控烧毁。

2.电磁阀的高频开关与续流保护：高速电磁阀在微秒级关断瞬间会产生极高的反向感应电动势E = -Ldidt。硬件上在其线圈两端反向并联了肖特基快恢复二极管（SS34）。SS34 纳秒级的恢复时间能让浪涌能量快速闭环泄放，为反向感应电流提供快速泄放通道，从底层消除了电磁辐射引起的 Wi-Fi 断连和高压击穿 MOSFET的隐患。

3.ASIC芯片LX8201外围电路：LX8201为专用雾化芯片，工作在5V域，由ESP32控制专用雾化芯片来谐振108kHz的压电雾化片。

3.3 检测端核心电路设计

为了高保真采集喷发瞬间的动态特征，边缘感知层以带硬件 FPU 的 STM32F407 为核心，设计了并行的异构传感器采集总线

FDC2214 微弱电容检测电路：系统使用FDC2214高精度电容数模转换芯片，采用了基于 LC 谐振的差分输入电路架构，将实验室自研传感器的探测极板分别接入芯片的差分引脚, 当飞沫液滴穿过极板时，引发的微小电容扰动会导致电路的 LC 谐振频率发生偏移，芯片通过高精度测量频率偏移量并进行差分运算，极大抑制了环境共模噪声，实现了皮法级别的高保真采集。FDC2214通过硬件 I2C 接口与STM32进行高速通信。

VL53L1X激光测距：STM32通过I2C高速读取VL53L1X获取的液滴空间飞行距离数据。该传感器提供的非接触式光学距离，不只用于计算飞沫初速度，还要作为参数直接参与后续FastDTW 算法的空间补偿。

M8266高速通信接口电路：为了保障上位机波形重构的实时性，STM32 弃用了低速的串口（UART）转发，直接采用SPI2高速总线驱动 Wi-Fi 芯片，总线时钟速率配置为10Mbps，满足了大量特征数据高频回传的带宽要求。

【请在此处插入：图3.3 STM32F407 检测端多传感器总线接口电路原理图】

3.4 物理干湿双舱隔离与电气防护安全性分析

液体（水、生理盐水和雾化液）具有导电性，液滴飞溅或雾气冷凝是电子系统安全的最大隐患。本系统在机械外壳上采用了干湿分离的双舱独立屏蔽安全设计布局（见下图）：

1.干区（强弱电电路控制舱）：容纳 ESP32 主控、STM32 采集板、MOSFET 功率驱动电路板以及高效率电源模块，PCB 整体悬空安装于底座上。

2. 湿区（流体动力发生舱）：容纳高速电磁阀、蓄压舱、文丘里混配底座及气泵。

3. 同轴穿线：干湿舱之间的动力线缆和信号线缆全部通过隔板上的专用通道引出，通道两端利用带倒刺的橡胶密封圈锁死并注射硅胶，阻断水雾微粒向电路控制层的渗透，大幅提升了系统的电气绝缘等级与长航时安全性。

第四章 软件设计与流程

本系统的软件架构涵盖了上位机决策层、ESP32 边缘执行层以及 STM32 边缘感知层。为了应对多任务并发与高保真数据采集的严苛要求，系统深度融合了实时多任务操作系统（RTOS）、非阻塞状态机与边缘卡尔曼滤波算法。

4.1边缘执行层：基于双核隔离,H-FSM与非线性时序补偿

4.1.1FreeRTOS双核隔离与分层有限状态机（H-FSM）

在边缘执行层（ESP32），系统需要同时处理高延迟的 TCP 无线通信与对时序极度敏感的硬件执行指令。为了消除网络栈轮询带来的通信抖动，系统利用 Xtensa 架构的对称多处理（SMP）特性，通过 FreeRTOS 将通信与控制在物理核级别进行了硬隔离。将高频的 TCP 网络通信任务锚定于 Core 0，而将对时序要求苛刻的 H-FSM 状态机与电磁阀前馈控制锚定于 Core 1执行。该架构实现了网络协议栈与物理动作响应的硬件级隔离，保证了流体喷射的微秒级实时响应不受局域网抖动的干扰。

在 Core 1 控制核中，系统彻底废弃了传统的delay()阻塞式编程，采用微秒级时间戳轮询机制构建了分层非阻塞硬件状态机（H-FSM）。针对复杂的人体咳嗽特征再现，状态机设计了如下核心状态的确定性跃迁流转(见图4.1 ESP32 控制端 FreeRTOS 双核多任务调度逻辑与H-FSM）：

1. 顶层状态机（系统宏观生命周期）：

SYS_IDLE（空闲待命）：系统默认安全状态，拦截非法动作。

SYS_COUGHING（咳嗽执行中）：进入自动化咳嗽时序，内部执行高精度流体控制。

SYS_PURGING（管道清洗排空）：执行长达数十秒的深度干燥维护，保障仪器长期复用可靠性，此阶段互锁拦截咳嗽触发。

SYS_MANUAL（纯手动调试）：互锁屏蔽所有宏序列，仅接受单步硬件测试指令，防止误伤。

2. 底层子状态机（微秒级流体时序推进）：

当系统切入 SYS_COUGHING 后，底层状态机接管控制权，进行五步高频跃迁：

1.蓄压阶段：开启直流气泵，根据前馈目标压力进行动能储备。

2.蓄雾阶段：开启超声驱动，在副腔填满高密度悬浮雾滴。

3.阀门飞行阶段：电磁阀发令开启。针对电磁阀的动态机械延迟τ(P)，系统在此处切入混合时序策略，放弃 micros() 轮询，转而采用高精度硬件忙等（Busy-wait），彻底屏蔽 RTOS 任务切换带来的微秒级时延风险，确保阀芯到达顶部的瞬间与泵停机、激光亮起实现零误差物理交汇。

4.爆破阶段：气流与雾滴瞬间释放，模拟人体咳嗽的高速初动能。

5.扫膛阶段：爆破结束后维持 50ms 清风扫膛，吹断凝结水珠，保证单次喷射的纯净度。随后自动向上跃迁回 SYS_IDLE 状态。

图4.1 ESP32 控制端 FreeRTOS 双核多任务调度逻辑与H-FSM

4.1.2非线性电磁阀动态前馈补偿机制

关于电磁阀的动态机械延迟，由于发生端（ESP32）与检测端（STM32）物理独立，系统在底层构建了时序标定机制：

电磁阀非线性前馈补偿：在不同气压下，机械阀门的物理滞后时间不同。系统在 ESP32 中预置了分段线性化插值算法。当输入任意气压时，底层动态执行一阶线性插值，计算出毫秒级修正延时，抹平气压变化带来的机械时序误差。

4.2 检测端边缘数据融合与时空同步

在检测端 STM32F407，为了保证传感器数据在无线上传前的时域特征保真性，系统在边缘侧即完成了核心的去噪与多源打包计算：

1. 自适应新息残差卡尔曼滤波（AIKF）

微弱电容测量极易受到环境电磁底噪干扰，但若采用传统平滑滤波，会抹去液滴穿过极板瞬间的电容激增尖峰，导致特征丢失。为此，本系统基于 Cortex-M4的硬件浮点单元（FPU）部署了改进型自适应卡尔曼滤波。在无液滴穿过的平静期，算法施加强度平滑以滤除高频白噪声；一旦检测到电容突变阈值（超过 0.5 pF），系统立即动态释放滤波权重，使算法极速且无延迟地追踪真实的突变尖峰。该设计将单次迭代耗时压缩至 2 微秒内，完美解决了背景去噪与飞沫瞬态峰值保真之间的矛盾。

2. 主次参数错峰调度与13字节紧凑型二进制封包

为了防止读取缓慢的I2C传感器（温度、激光测距）阻塞核心网络任务，STM32引入了非对称的“快慢分离”采集架构。底层TIM2定时器产生 2 ms 周期性硬中断，强行维持 00 Hz的极速电容特征采样；而将辅助传感器（温度和激光测距）的读取压制在10Hz软实时轮询。

在通信层，系统彻底摒弃了臃肿的 JSON 或字符串协议，自主设计了 13 字节的二进制全压凑帧结构（见图4.2）。单片机利用深度为500的环形缓冲队列进行解耦，每凑满 5 帧才打包为一个65字节的TCP Payload批量发送。这种“硬件级分频错峰 + 极致紧凑协议”的设计，将网络发包频率完美卡在 10ms（100包/秒）的极佳舒适区，从物理层面上彻底消灭了带宽浪费与总线拥塞导致的断流假死。

图4.2 STM32F407 检测端边缘数据融合与10ms帧同步打包逻辑

4.3 上位机流式通信与智能决策分类

上位机软件基于PyQt5开发，负责物理大数据的可视化重建。为了应对网络传输固有的时钟不确定性，上位机摒弃了“来多少画多少”的被动阻塞模型，采用了“网络监听-UI 渲染”双线程及恒速流水线架构。TCP 监听线程负责高速收取数据包，并直接塞入线程安全的双端队列中，构成抗抖动蓄水池（Jitter Buffer）。UI 前端依靠独立的硬件定时器，每 50 ms 准时醒来，从蓄水池中精准舀出 25 个特征点进行绘图渲染。

这套“单片机采集 FIFO + 跨核指令 FIFO + 上位机渲染 FIFO”的三级流水线架构，使得上位机在面临剧烈的物理局域网抖动时，仍能维持 20 FPS 的示波器级绝对匀速滚动，毫无视觉卡顿。

【请在此处插入：图4.3 上位机 PyQt5 软件架构与实时分类决策器流程图】

4.4 临床咳嗽靶点的数学建模与“人-机-模”三轴交叉验证体系

4.4.1 理论标尺：Gupta生理模型与3大核心参量映射

本系统旨在高保真复刻人类真实咳嗽的流体动力学特征。为此，上位机引入了医学界公认的Gupta双Gamma理论方程。系统根据输入的生理特征（身高、体重、性别）动态生成专属目标波形作为参照系。进行后续的形态相似度比对与反馈。

为了将医学标准转化为工程可控的物理量，系统建立了一套严格的“3生理靶点与大机电参数”映射关系：

PVT（达峰时间），映射机器的工作气压，决定流体的动能与达峰快慢。

CPFR（峰值上升斜率），映射机器的电磁阀开启时间，决定喷射的瞬间爆发力。

CEV（电容峰值绝对振幅），映射机器的蓄雾时间，决定飞沫的绝对密度与总累积量。

4.4.2 基于FastDTW的“人-机-模”三轴交叉验证框架

为彻底证明系统的医学有效性，本研究创新性提出了基于 FastDTW 的“人-机-模”三轴交叉验证体系。以纯净无噪的Gupta理论模型为核心反馈标尺指导机器自我校准；而在最终验证环节，将“真实患者实测咳嗽波形”与“校准后的机器模拟波形”共同交由 FastDTW 进行形态学打分。此双轨制验证不仅保证了闭环控制的抗噪稳定性，更从物理现象层面证实了本模拟装置的高度仿真能力。

1.模型端 (Gupta)，提供完美的理论双Gamma波形轮廓，作为FastDTW算法的几何标尺。

2.人类端，提供真实的 PVT、CPFR、CEV 物理参数，作为机器闭环自校准的数值目标。

3.机器端，经过自动寻优后，在参数上逼近真人，在波形形态上贴合 Gupta 模型。

4.5 多模态误差剥离与波形评价算法

4.5.1 基于 XY 双轴解耦与 FastDTW 的形态学评估与打分

由于机器喷发的流体包裹形态与环境空气阻力的混沌特性，实测波形在空间电容振幅（Y轴衰减）和时间演化节奏（X轴拉伸）上，均存在不可避免的非线性畸变。为了对瞬态咳嗽波形进行精准打分，系统采用了“XY双轴解耦、各司其职”的策略：由空间补偿专门攻克 Y 轴的刚性衰减，由 FastDTW 专门攻克 X 轴的弹性错位。上位机据此设计了一套“预处理-模型生成-时轴规整-评估”的复合数学模型：

第一阶段：基于球面发散假设的一阶空间归一化。液滴群在空气中传播时，其分布截面与极板间介电常数变化量会随距离的增加呈非线性衰减。为了给实时闭环校准算法提供一快速收敛的参考面，系统引入VL53L1X获取的绝对靶距 D，建立了一阶发散增益补偿模型：

Cnormt= Crawt×DDrefα

其中Cnormt为原始电容波形，Dref为设定的基准物理距离（10 cm），α为实验拟合的空间发散衰减系数（近场近似值为2）。当上位机在近场空间进行标定发生位移偏差时，能够利用该几何模型将其快速折算回 10cm的基准能量面上，避免闭环微调算法的发散。针对远场衰减的真实物理验证，转而引入全域真人实测波形进行底层的纯量对冲。该归一化操作将所有非标准距离下的波形映射到统一基准下，为后续比对提供了高保真的数据底座。

第二阶段：基于生理参数的 Gupta 模型基准生成。系统的参考系并非固定不变的。操作者在上位机输入被测对象的生理参数（身高 H、体重 W、性别 G），系统自动将其代入 Gupta 模型，生成一条专属于该生理体征的“100分双Gamma咳嗽波形模板”序列 Y：

第二阶段：基于生理参数的 Gupta 模型基准生成。系统的参考系并非固定不变的。操作者在上位机输入被测对象的生理参数（身高 H、体重 W、性别 G），系统首先根据性别（G）选择对应的临床经验回归方程，计算出该对象的峰值呼气流量（CPFR）：

CPFRMale= 3.31 + 0.039 ×H - 0.015 ×W

随后，系统将求得的生理量纲映射为双 Gamma 概率密度函数的振幅因子 A1, A2与时域形状参数 α，β最终生成一条专属于该生理体征的“100分的双Gamma咳嗽波形模板”序列Y

ft=A1tβ1α1-1exp-tβ1+A2tβ2α2-1exp-tβ2

第三阶段：FastDTW 动态时轴对齐与打分。作为本系统“人-机-模”三轴交叉验证的核心数学引擎，FastDTW 被用于处理具有高度混沌特性的流体非线性时延。系统寻找待测序列X（被测真人的临床真实咳嗽波形或归一化后的机器模拟喷射波形）与 Gupta 标准模板序列Y之间的最优时间扭曲路径W：

DTWX,Y=  minW sumk=1Kdxik, yjk

FastDTW 自动对波形进行弹性时间规整，消除流体演化的非线性时长差异，并输出 0 到 100 分的相似度拟合指数，量化评判喷射的逼真度。

4.5.2 基于固有滞后扣除的 TOF 绝对飞行时间与流速演算

除了形态学评估外，飞沫的特征区间平均喷射流速是等效评估临床气道呼气峰值流速（PEF）的核心动力学指征。本系统通过联合上位机发令时间戳与下位机电容冲线时间戳获取初始飞行时间TOFraw。然而，该时间量包含了系统底层固有的物理动作延迟（如电磁阀铁芯行程响应）以及 Wi-Fi 局域网 TCP 协议的无线通信滞后。为精准对齐 4.4.1 节中的 PVT 达峰时间，并在流速演算引擎中提取纯粹的飞沫物理飞行时间TOFreal，本系统引入了“极近场标定前馈扣除机制”：

TOFreal= TOFraw- SYSTEMFIXED.DELAY

其中，固有滞后常数SYSTEMFIXED.DELAY代表底层机电与网络带来的非物理时序误差总和。该常数的具体数值需要通过极近场零距离打靶标定实验来提取（详细实验过程与数学期望值推导见第五章系统测试）。该刚性前馈扣除机制彻底消除了固有系统延迟，还原了真实的流体动力学耗时。

4.6 边云协同的双轨闭环控制策略：SISO降维解耦

4.6.1 多变量耦合痛点与在线反馈失效分析

在瞬态喷射场景下，常规的实时 PID 闭环完全失效：一次生理咳嗽仅持续极短时间，且气泵充压存在极大的热力学滞后与强非线性耦合。如果在喷射中途根据电容实时反馈去动态调整气压，将导致全参数（含TOF时序与扩散流速）的极度混乱与振荡。

面对多变量耦合与瞬态咳嗽流体的强非线性的难题，本系统将原本复杂的整体控制目标一分为三，降维重构为“一维前馈 + 二维反馈”的双轨结合架构。具体而言，系统剥离了最易引发震荡的气压动态属性，将其作为前置的前馈定位；而将微观形态的修正任务，转化为两个在时域上完全正交的SISO自适应反馈回路。具体执行机制如下。

4.6.2 宏观能量基准对齐：气压-PVT 前馈控制

系统将“目标气压”从动态反馈回路中剥离，仅作为静态的宏观能量基准（前馈输入）。由于气压唯一决定了初始爆发力与达峰时间（PVT），用户在实验前依据强度需求设定固定的气泵压强参数。借助 ESP32 边缘端的分段线性化插值补偿，系统能在发令瞬间极速修正不同气压下的物理电磁迟滞。

4.6.3 细粒度自校准：ATOM 与 BLAST 的一阶去耦反馈

在气压恒定的前提下，上位机依据4.5.3节FastDTW算出的波形相似度得分与归一化峰值误差，构建了两条正交、独立的一阶去耦反馈链：

峰值流量（CPFR）自校准：当测得电容峰值偏低（误差<-10%），自动调大下一轮喷射的蓄雾时间（ATOM+20ms）。

呼气总量（CEV）自校准：依据波形有效宽度的相对误差，自动微调下一轮的电磁阀开启时间（BLAST±5ms）。

双轨解耦控制彻底根除了变量干涉，确保系统在近场基准面的数次自动“发令-喷射-采样-打分-微调”迭代后，精准收敛至 95 分以上的高度仿真态。在后续任何针对远场的空间演化与气动弥散测试中，系统将彻底关闭反馈回路，直接和临床实测波形进行底层的纯量对冲。这一“源头闭环-空间开环”的严格因果律设计，杜绝了利用远场反馈去人为“伪造”空间衰减曲线的可能，确保了设备作为医学气溶胶物理发声器的高度客观性与流体力学真实性。

第五章 系统测试与分析

5.1 底层硬件响应与一维前馈基准标定

5.1.1 高速电磁阀的非线性机械延迟标定

测试方法（AC 耦合反电动势捕捉）：由于驱动 MOSFET 内阻极小，常规电流监测失效。本测试创新采用“电源内阻 AC 耦合捕捉法”，示波器 CH1 追踪发令信号，CH2采用AC耦合监测12V供电表面的微小涟波。通过巴特沃斯低通滤波提取“动态反电动势砸出的电压深坑”，精准锚定电磁阀铁芯撞击到顶部的绝对物理瞬间。

零压基准与抖动特性：在空载（0.00 MPa）工况下连续高频打靶，测得固有机械开启延迟均值为6.873 ms，时序标准差（Jitter）仅为 0.622 ms。极其收敛的抖动带证明了本台架底层驱动具备卓越的时间确定性，为气液同轴控制提供了高精度的硬件底座。

变压阻滞与自适应前馈补偿：气压的增加会对阀板产生背向阻力（见图5-1），导致开阀时间非线性后延。测试提取出压力自适应迟滞经验公式：

τ(P)= 6.873 + 4.821 P

该公式作为一维前馈补偿被直接烧录至下位机，确保在任意压力工况下，状态机都能精准提前下发触发电平，彻底消除“气-液”结合的时序脱节，实现亚毫秒级的空间同轴喷发。

图 5-1变气压条件下的电磁阀机械延迟与抖动特性)

5.1.2极近场标定：系统固有滞后与绝对TOF测算

测试方法：在 d=0 的极近场物理距离下，通过 50 次零距离打靶实验，采集下位机“发令”到“冲线”的原始时间差TOFraw。

测试结论：基于大样本统计，得出系统机电响应与 Wi-Fi 局域网通信带来的固有迟滞数学期望为 35.7 ms。该测试为 4.5.2节扣除时滞、推演纯粹的物理飞行流速提供了精确的参数支撑。

5.1.3 宏观能量基准对齐：气压与 PVT 前馈映射关系

测试方法：为剥离远距离气动弥散带来的波形拉伸干扰，本测试将激光测距严格锁死在 d=10cm物理基准面上。固定底层雾化时间，逐级增加气泵压强，精确测量对应喷射流体达到峰值电容所需的时间（PVT）。（见表5-1）

| 靶向控制气压(MPa) | 实验采样组数(n) | PVT均值(ms) | PVT标准差(ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 30 | 82.5 | 105 |
| 0.02 | 30 | 142.5 | 103.5 |
| 0.03 | 30 | 173.3 | 110.3 |
| 0.04 | 30 | 97 | 58.3 |
| 0.05 | 30 | 198 | 272 |
| 0.06 | 30 | 166 | 115.7 |
| 0.07 | 30 | 159 | 115.6 |
| 0.08 | 30 | 201 | 224.7 |
| 0.09 | 30 | 198 | 206.9 |
| 0.10 | 30 | 179 | 263.1 |

除了系统因气泵推力较弱导致的  0.01-0.03 MPa  无法稳定打靶外，在正常工作区间（ 0.04-0.10 MPa ），达峰时间 PVT 展现出了极其剧烈的标准差甚至接近均值μ）。

测试结果表明，PVT 在不同参数组合下呈现极其剧烈的波动跨度，且与电磁阀开度、蓄雾时间存在极强的非线性耦合。这一发现揭示了瞬态流体系统的核心痛点：若采用传统的全局 PID 试图同时动态强控这三个变量，系统必然陷入死循环与发散振荡。这种高度耦合的难控特性，反向印证了本课题 4.6 节提出的“SISO双轨降维解耦策略”的极其必要性。本标定并不谋求建立完美的 PVT 数学解析解，而是将气压降维锁定为“一维宏观能量前馈定调基准”。依靠查表预设固定气压，系统强行锚定流体的爆发能量上限；而耦合遗留的微观非线性误差，则被完全甩给了后续的FastDTW与ATOM/BLAST 二维反馈回路进行闭环终结。

5.2 “人-机-模”三轴交叉验证体系与空间全域评估

本系统构建了严丝合缝的“理论推导-临床真实-机器模拟”三轴验证体系。不同于常规仅做数学对比的片面性，本研究采用了“模型驱动的自适应基准锚定（极近场）+物理空间的平行交叉比对”的双轨验证路线。

经典的医学Gupta双Gamma方程仅用于描述患者口腔开口处流体爆发瞬间的源头激波理论模型，没有包含飞沫在空气中飞行后的空间衰减方程。基于此，本系统巧妙地切分了验证标尺，在10cm的极近场源头区域，Gupta理论模型为“绝对标尺”，实施严格降维反馈的自适应基准锚定（机vs模），确保喷射装置的爆发能量与初始起跑特征精准贴合患者生理本底；在远场衰减区域，系统果断剥离数学模型，转而引入真实的临床志愿者实测波形 作为“平行参照系（机vs人），直接对撞原始（Raw）物理波形的演化拓扑。

5.2.1模型驱动的硬件自适应基准锚定 (机vs模)

基准锚定：在上位机中输入特定志愿者的真实生理参数(Height=175cm, Weight=70kg, Gender=Male)，利用医学双 Gamma方程生成标准的Gupta目标曲线。

闭环自适应：启动机器自动迭代喷射功能，将机器实测波形与Gupta模型进行FastDTW形态打分。系统根据峰值误差与DTW分数作为联合Loss，自主微调底层硬件参数（气动阀压强、电磁阀爆发时长）。当机器波形与模型的相似度稳定在 95% 以上的极高水平时，系统即锁定该最优物理参数组合。

经过闭环迭代，系统确定最佳时序（见图5-2最优自适应物理时序，基准HGW标定），成功在 10cm 基准面上将FastDTW相似度稳定在 95% 以上。

5.2.2物理空间衰减的平行交叉验证体系 (机vs人)

在10cm基准面上锁定最优物理起跑线参数后，系统进入第二阶段：验证机器模拟飞沫在物理空间中传播与非线性衰减的真实性。本研究跨越极近场到远端边界区，连续选取了10cm、40cm、70cm、100cm四个典型物理纵深距离进行平行交叉数据采集。为确保实验结果具有强统计学意义，在每一个空间距离锚点上，提供HGW 生理数据的同一名志愿者与机器模拟发生装置均严格进行了100次重复平行采样。在完成数据采集后，本研究通过“三维时空衰减图”与“FastDTW 量化打分表”构成了对空间一致性的终极评价体系（见图5-3与表5-2）：

从直观的三维空间波形图可以看出，随着空间距离的不断拉长，由于气动弥散与大颗粒重力沉降，流场能量发生急剧非线性衰减，达峰时间（PVT）显著滞后。而在相同距离切面上，机器喷射出的“人造飞沫”自然衰减包络面，准确地重现了志愿者真实咳嗽特征的演化路径。这证明了在 10cm 源头处锚定的初始动能与飞沫密度，在经历空气动力学耗散后，依然能够保持绝对的物理等效。

| 空间纵深 | 流场区域属性 | 真实人体振幅均值 (pF) | 机器模拟振幅均值 (pF) | 绝对能量误差 (pF) | FastDTW 形态吻合度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 cm | 极近场 (源头区) | 39.37 | 41.05 | 1.68 | 95.94% |
| 40 cm | 对话区 (衰减区) | 12.35 | 13.25 | 0.9 | 96.65% |
| 70 cm | 远距区 (弥散区) | 2.93 | 3.55 | 0.62 | 94.55% |
| 100 cm | 极限区 (探测界) | 1.02 | 1.98 | 0.96 | 85.89% |

从各阶梯距离的 FastDTW交叉打分表中提取的数据进一步提供了坚实的数学支撑。尽管临床真实咳嗽存在不可避免的单次随机性，但机器所生成的高复现率波形，在覆盖极近场到边界区（0.1m-1.0m）的全域空间内，与人类样本均保持了极高的形态相似度与能量一致性。这从数学层面确证了本系统不仅在源头的相似，也做到了在空间散布上的相似。

第六章 总结与展望

6.1 全文工作总结

本文针对瞬态咳嗽飞沫发生装置在多变量耦合控制、气路非线性迟滞、以及空间动态评估上的难题，提出并实现了一套“边云协同双轨闭环架构”与“人-机-模三轴交叉标定体系”。项目完成了从物理气液混配底座、异构多源数据同步总线到上位机形态学评估算法的全栈研发，成功填补了低成本、高精度医用模拟仿真领域的空白。主要创新与成果总结如下：

1. 核心算法与交叉验证体系：创新性地提出了“理论推导-临床真实-机器模拟”的三轴验证体系。在近场采用Gupta医学双Gamma方程作为标尺进行闭环自适应寻优（机vs模）；在远场通过剥离数学模型，引入真人咳嗽实测电容波形进行绝对物理对标（机vs人），并采用FastDTW算法对瞬态波形进行形态学联合打分，实现了跨空间维度（10cm-100cm）的自然衰减全域包络，最终达成了 >90% 的物理形态高吻合度。

2. 边云协同的降维解耦控制：面对流体瞬态喷发的强非线性，将多变量耦合目标降维重构为“气压宏观前馈 + ATOM/BLAST双轨 SISO一阶去耦反馈”架构，彻底消除了各调控参数间的机械干涉，实现了微秒级的时序精准标定。

3. 嵌入式硬隔离与高并发同步采集：基于ESP32双核架构与 FreeRTOS 实现了通信与精密控制的物理级硬隔离调度，消除了无线通信带来的时序抖动；同时依托 STM32F407 构建了异构多源传感器总线并发采集平台，在边缘侧利用硬件定时器实现了500Hz（2ms）的高频同步采样，并依托 Cortex-M4 硬件 FPU 单元完成了零延迟的一阶卡尔曼滤波，保障了上位机微观波形数据流的高保真性与极低延迟。

4. 高安全性系统工程架构：创新设计了干湿物理硬隔离的壳体结构，有效规避了高压气液混喷时飞溅引起的漏电和短路隐患，保障了系统的医疗级安全性与工程实用性。

6.2 不足与展望

尽管本系统已能高精度、高一致性地模拟人体生理咳嗽，但在流场多维解算与硬件精密调优等方向仍有进一步演进的潜力：

1. 多维生理特征的动态 PVT 映射：目前系统主要通过HGW（身高、体重、性别）动态缩放流体峰值（CPFR）。未来可通过引入深度非线性回归方程，将患者的病理参数与双 Gamma 函数的形状参数（α，β）建立直接映射，从而实现对达峰时间（PVT）的动态解算，满足更广泛的临床样本（如慢阻肺、哮喘患者异常气道阻力）的极致仿真需求。

2. 三维视觉流体力学验证（PIV）：目前验证体系依赖高敏电容传感器捕捉宏观一维介电质变化。未来可引入高速视觉流体分析技术（如 PIV 粒子图像测速），对空间气溶胶轨迹进行三维可视化重建，以进一步验证复杂环境下的流体散布动力学。

3. 多通道喷嘴阵列扩展：当前的文丘里混配底座仅为一个单通道喷口，未来可设计多通道或可变截面的喷嘴矩阵，实现多方位、大范围的多相流体流场模拟，以更逼真地还原大型公共空间环境下的飞沫散布特性。